# 傅里叶红外光谱仪维护要点

1. 控制房间温湿度，温度15~28℃，湿度必须60%以下。

1.1  独立密闭性好的较小空间（10M2左右）；

1.2  具备空调、除湿机、温湿度表等，湿度大时除湿机24h开机，水满倒水；

1.3  房间不能有水源，避免大范围大水量拖地，以免加大空气湿度；

1.4  控制人员进出频率，房间人员不要太多，随手关门，尤其阴天、

下雨、刮风、大雾等湿度大的天气不要开窗；

1.5  不要让温度剧烈变化，冷热交替容易造成水汽冷凝附着。

2. 严格控制仪器内部的湿度。

2.1  配备电子干燥箱，必须确保24小时通电运行，用完仪器后，请及时盖好电子干燥箱仓门。经常观察干燥箱的湿度表，确保湿度60%以下。

2.2  通过观察仪器右下角湿度指示卡颜色来判定是否应该及时更换仪器右上角长方形干燥盒。

①经常观察指示卡颜色，当由蓝色变浅或变粉时，应立即更换干燥盒。

②避免指示卡经常或长时间变粉，以免部件受到不可逆损伤。

更换方法：将备用的干燥盒置于烤箱110℃连续烘3h以上，并随炉（或放入干燥器皿中）冷却至室温再放入仪器替换出失效的干燥盒，两个干燥盒可再生循环使用。

★   注意：干燥盒一定冷却至室温后再放入仪器；随炉冷却不可时间过长，否则易再次吸潮失效，需再次烘烤

2.3  仪器使用结束后请将干燥框放入仪器样品室并盖上仓盖，当干燥框内变色硅胶由蓝变粉失效后及时烘烤（110℃，1h）。

3. 压片模具用完后，从样品仓中取出，并用无水乙醇或干燥棉球纸巾擦拭干净，保证无药品残留，晾干后放入电子干燥箱中，否则易造成生锈，影响使用。

4. 仪器在以下情况等也要照常维护。

4.1 仪器长期不使用或很少使用时；

4.2 维护人员放长假或其他情况不能按时维护时；

4.3 仪器更换操作维护人员时，对维护要点一定交接清楚；

4.4 仪器多人操作和维护时，维护不能混乱、遗漏，有专人负责；

4.5 仪器发生故障时。

注：核心部件为精密进口部件，比较昂贵，维护不到位造成的潮解不在保修范围。

如有疑问或故障报修，请拨打客服电话：022-83726281